Załącznik Nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Nr sprawy TP/262/2023

Dostawa zestawu transportowego do ambulansu neonatologicznego z wyposażeniem

MODYFIKACJA Z DNIA 06.11.2023r.

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/ NIE (określ) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Platforma nośna |  | ----------- | --------------------------------------- |
| 1. | Platforma nośna do transportu inkubatora i wyposażenia na transporterze zamawiającego Ferno (Mondial) |  |  |
| 2. | Miejsce do montażu zestawu do terapii tlenkiem azotu z butlą o poj. 2 l wraz z instalacją , urządzeniem podawczo monitorującym będącym w posiadaniu Zamawiającego (urządzenie do podawania tlenku azotu InoMax DsIR) |  |  |
| II. Inkubator |  | ----------- | --------------------------------------- |
| 1. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2022r.) (podać) |  |  |
| 2. | Inkubator o stabilnej konstrukcji zawiera: - kapsułę transportową, w której umieszczony jest noworodek, - waga kompletnego inkubatora max. 37kg, - moduł zasilania w gazy medyczne, - wyposażenie do podtrzymania i kontroli funkcji życiowych noworodka: respirator, nawilżacz, pompy infuzyjne, ssak |  |  |
| 3. | Oferowany zestaw transportowy wraz platformą nośną, spełnia podane poniżej normy (lub równoważne, lub zastępujące): - EN 1789 - EN 13976-1:2011 - EN 13976-2:2011 Załączyć do oferty certyfikaty zgodności. Masa zestawu transportowego z wyposażeniem do 190kg. |  |  |
| 4. | Oferowany zestaw otrzymał pozytywny wynik testu przeciążenia min. 10G. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu załączyć do oferty. |  |  |
| Kapsuła transportowa inkubatora z modułem zasilania |  |  |  |
| 5. | Konstrukcja kopuły jednościenna lub dwuścienna na całej powierzchni inkubatora |  |  |
| 6. | Kopuła składająca się z dwóch części z możliwością otwarcia min. jednej (przedniej ścianki) lub obydwu jej części. |  |  |
| 7. | Otwieranie ścianki powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki lub w inny sposób zapobiegający zamykaniu ścianek. |  |  |
| 8. | Otwory manipulacyjne rozmieszczone z dwóch stron inkubatora min 4 otwory |  |  |
| 9. | Zamknięcia otworów manipulacyjnych drzwiczkami z cichym zamkiem |  |  |
| 10. | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania (minimum 2 kpl) lub otwory (przepusty) o szczelnej konstrukcji nie wymagającej uszczelek. |  |  |
| 11. | Elektrostatyczny filtr powietrza lub inkubator o konstrukcji nie wymagającej stosowania filtra |  |  |
| 12. | Wbudowana lampa oświetlająca wnętrze inkubatora |  |  |
| 13. | Inkubator wyposażony w system pochłaniający wibrację podczas transportu noworodka (drgania nie są przenoszone na pacjenta). |  |  |
| 14. | Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora max. 45dB |  |  |
| 15. | Materacyk dla noworodka o wymiarach min. 61 x 30cm |  |  |
| 16. | Dopuszczalna waga pacjenta w przedziale min. 500g. do 5kg. |  |  |
| 17. | Wbudowany kolorowy ekran LCD (panel sterujący wraz z informacją o odczytach) |  |  |
| Wyposażenie kapsuły transportowej |  |  |  |
| 18. | Wbudowany układ regulacji temperatury powietrza pod kopułą inkubatora z rozdzielczością 0,1°C w zakresie min. 28-38°C |  |  |
| 19. | - wbudowany oksymetr do pomiaru koncentracji tlenu pod kopułą inkubatora z układem alarmów przekroczenia nastawionej granicy stężenia O2. |  |  |
| 20. | Monitorowanie temperatury na skórze noworodka, w zakresie 30-42°C |  |  |
| 21. | Monitorowanie temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora , w zakresie 20-42°C |  |  |
| 22. | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % |  |  |
| 23. | Monitorowanie stężenia tlenu wewnątrz kopuły inkubatora 19-100% |  |  |
| 24. | Wbudowany pulsoksymetr – obsługa oraz prezentowane dane na panelu sterującym inkubatora: |  |  |
|  | - tętno w zakresie 25-240 ud/min |  |  |
|  | -Saturację pacjenta (SpO2) 1/100% |  |  |
| 25. | Możliwość regulacji parametrów pulsoksymetrii: - synchronizacja, - czułość, - uśrednianie. |  |  |
| Zasilanie inkubatora |  |  |  |
| 26. | Akumulator zapewniający pracę inkubatora na okres min. 220 minut |  |  |
| 27. | zasilanie sieciowe inkubatora z wbudowana ładowarką 230V, 50 HZ |  |  |
| 28. | Pobór mocy max. 300 VA |  |  |
| Dodatkowe funkcje i wyposażenie |  |  |  |
| 29. | Alarm przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury |  |  |
| 30. | Alarm przekroczenia lub spadku stężenia tlenu |  |  |
| 31. | Alarm przekroczenia lub spadku pulsu |  |  |
| 32. | Alarm przekroczenia lub spadku saturacji |  |  |
| 33. | Regulacja głośności alarmów min. 5 stopni |  |  |
| 34. | Pokrowiec na inkubator typu „Cicha Noc” |  |  |
| 35. | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia |  |  |
| 36. | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji |  |  |
| 37. | Czujnik tlenowy |  |  |
| Nawilżacz transportowy (do respiratora) |  |  |  |
| 38. | Kompaktowy, lekki i energooszczędny nawilżacz dedykowany do pracy w warunkach transportowych w inkubatorze transportowym. |  |  |
| 39. | Komora nawilżania umieszczona wewnątrz kopuły inkubatora oddzielnie poza jednostka sterującą. |  |  |
| 40. | Komorą nawilżacza o pojemności ≤. 40ml, celem zminimalizowania ryzyka zalewania układu. |  |  |
| 41. | Wyposażony w układ alarmów z możliwością ich czasowego wyciszenia |  |  |
| 42. | Zasilanie 12V |  |  |
| 43. | Zakres regulacji temperatury gazów min. 30-38ºC |  |  |
| 44. | Moc nawilżania min. 33mgH2O/L/min |  |  |
| 45. | Waga max. 0,5 kg |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 46. | Okres gwarancji na inkubator transportowy z wyposażeniem min. 24 miesiące. Przegląd techniczny bezpłatny w ramach gwarancji. |  |  |
| 47. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 48. | Zagwarantowanie szkolenia w zakresie jego obsługi w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10 |  |  |
| 49. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – (do oferty dołączyć adresy i dane kontaktowe) |  |  |
| III. Respirator noworodkowy |  | ---------- | --------------------------------------------- |
| 1. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2022r.) (podać) |  |  |
| 2. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  |  |
| 3. | Respirator dla dzieci i noworodków |  |  |
| 4. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa |  |  |
| 5. | Respirator transportowy. Waga respiratora max 6,5 kg |  |  |
| 6. | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. |  |  |
| 7. | Stopień ochrony IP 24 |  |  |
| 8. | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -24 VDC |  |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut |  |  |
| 10. | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego |  |  |
| 11. | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” |  |  |
| 12. | Parametry wentylacji: - CMV - PCV - Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem - SIMV - Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bilevel, DuoPAP, - Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo. - NIV/NIV-ST - nCPAP-PS - możliwość ustawienia funkcji APRV |  |  |
| 13. | Parametry nastawialne: - Częstość oddechów 1-80 odd/min - Objętość wdechowa min. 2-300ml. - PEEP/CPAP min. 0-25 cmH2O - Stężenie tlenu 21-100% - Stosunek I:E 1:9 do 4:1 - Czas wdechu min. 0.2 do 12,0 sek. - Wyzwalanie przepływem min. 0,2 do 15 l/min - Ciśnienie wdechu min. 6,5 – 55 cm H2O powyżej PEEP/CPAP - Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 1,5 do 55 cm H2O powyżej PEEP/CPAP - Czas narastania ciśnienia min. 60 – 2000 ms - Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego - Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min - Regulowany czas bezdechu |  |  |
| 14. | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji: - Możliwość wyboru parametrów monitorowanych - Szczytowe ciśnienie - Średnie ciśnienie - Ciśnienie plateau - Ciśnienie PEEP/CPAP - Szczytowy przepływ wdechowy - Szczytowy przepływ wydechowy - Całkowita objętość wydechowa - Całkowita objętość wdechowa - Objętość pojedynczego oddechu - Wydechowa objętość minutowa - Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych - Objętość przecieku - Stosunek wdechu do wydechu - Całkowita częstość oddechów - Całkowita częstość oddechów spontanicznych - Procentowa ilość oddechów spontanicznych - Czas wdechu i wydechu - Podatność statyczna płuc - Index dyszenia RSB - ciśnienie okluzyjne - Wysiłek oddechowy pacjenta PTP - Stała czasowa wydechu - Koncentracja O2 (FiO2) - Stała czasowa wydechowa RCexp - Wdechowy opór przepływu Rinsp. - AutoPEEP - Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie - Pamięć do 1000 zdarzeń - Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy - Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym lub obrazowanie pracy płuc za pomocą innych parametrów - Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny lub dystalny |  |  |
| Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |
| 15. | Alarmy: - Niskiej / wysokiej objętości minutowej - Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego - Niskiej / wysokiej objętości oddechowej - Niskiej / wysokiej częstości oddechów - Czasu bezdechu - Poziomu koncentracji tlenu - Rozłączenia układu pacjenta - Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta - Sensora przepływu - Brak zasilania elektrycznego - Niski poziom naładowania baterii - Brak zasilania w tlen - Poziom głośności alarmów – ustawialny |  |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego |  |  |
| 17. | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu |  |  |
| 18. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  |  |
| 19. | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta |  |  |
| 20. | Uchwyt do montażu na inkubatorze kompatybilny z oferowanym inkubatorem |  |  |
| 21. | Integralny nebulizator synchroniczny |  |  |
| 22. | Złącze USB lub czytnik kart pamięci |  |  |
| 23. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) |  |  |
| 24. | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  |  |
| 25. | Czujnik przepływu dla noworodków – min. 10 szt. |  |  |
| 26. | Zestaw startowy akcesoriów do nCPAP |  |  |
| 27. | Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie |  |  |
| 28. | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 29. | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |
| 30. | Szkolenie z obsługi |  |  |
| 31. | Załączyć folder |  |  |
| IV. Pompy infuzyjne (3 szt. pomp strzykawkowych i 1 szt. pompy objętościowej) wraz ze stacją dokującą |  | ----------- | --------------------------------------------- |
| 1. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2022r.) (podać) |  |  |
| 2. | Pompy wyposażone w miękką klawiaturę i wyświetlacz LCD |  |  |
| 3. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml – dotyczy pomp strzykawkowych |  |  |
| 4. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki – dotyczy pomp strzykawkowych |  |  |
| 5. | Szybkość dozowania min. 0,1 - 990 ml/h |  |  |
| 6. | Szybkość dozowania Bolus-a min. 900 ml/h – dotyczy pomp strzykawkowych |  |  |
| 7. | Rozbudowany system alarmów |  |  |
| 8. | Czas pracy z wbudowanego akumulatora min. 9 h |  |  |
| 9. | Strzykawka montowana od czoła pompy |  |  |
| 10. | Możliwość podawania bolusa ręcznie lub automatycznie z nastawioną objętością lub dawką leku |  |  |
| 11. | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania leku - objętość do podania, - stan naładowania akumulatora |  |  |
| 12. | Waga pompy do 2,3 kg |  |  |
| 13. | Wymiary maksymalne pomp : Szerokość x wysokość - 37x12 cm |  |  |
| 14. | Stacja dokującą z mocowaniem 3 pomp strzykawkowych I jednej objętościowej. |  |  |
| 15. | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |
| 16. | Załączyć folder |  |  |
| V. Ssak bateryjno-sieciowy |  | ----------- | --------------------------------------------- |
| 1. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2022r.) (podać) |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC |  |  |
| 3. | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  |  |
| 4. | Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka |  |  |
| 5. | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności |  |  |
| 6. | Przepływ min. 20 l/min |  |  |
| 7. | Ssak przystosowany do używania pojemników jednorazowych o pojemność min 1,0 l, w zestawie komplet 10 sztuk pojemników i przewodów ssących |  |  |
| 8. | Regulowana siła ssania w zakresie min. -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy lub pokrętła |  |  |
| 9. | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności |  |  |
| 10. | Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka |  |  |
| 11. | Kabel do zasilania karetkowego 12V umożliwiający ładowanie zaraz po wpięciu |  |  |
| 12. | Temperatura pracy w zakresie min. 0 do 50 ºC |  |  |
| 13. | Temperatura przechowywania min. -25 do 55 ºC |  |  |
| 14. | Ciężar kompletnego ssaka max 4,6 kg |  |  |
| 15. | Czas pracy min. 40 minut |  |  |
| 17. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka |  |  |

Pozycje tak/nie i opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca

Formularz cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość/ sztuk | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Platforma nośna |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Ssak bateryjno-sieciowy |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Pompa strzykawkowa |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Pompa objętościowa |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Stacja dokująca dla 4 pomp |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Nawilżacz transportowy (do respiratora) |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Respirator noworodkowy |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | ---------- |  |

..............................................                                                                                     ..............................................

(miejscowość i data)		                                                                                       podpis