Załącznik  Nr 6b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH  Nr sprawy TP/230/2023

Dostawa trzech ambulansów ratunkowych typu C

Zadanie 2 – Dostawa ambulansu ratunkowego typu C szt. 2 z wyposażeniem

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu(pojazdu skompletowanego)czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Pojazd po wykonanej adaptacji ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 (lub norm równoważnych) w zakresie ambulansu typu C, sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865 (lub norm równoważnych) oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

| Lp. |  | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Typu „furgon podwyższony ”, powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy, fotele regulowane z podłokietnikami |  |  |  |
| 3. | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu, o wysokości minimum 1,70 m |  |  |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym i ze stopniem zewnętrznym automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi (nie wysuwany/chowany do kasetki, ze względu na zacieranie się takich konstrukcji) Zamawiający dopuszcza by stopień był wyposażeniem fabrycznym lub był montowany na etapie adaptacji ambulansu. |  |  |  |
| 5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |  |
| 6. | Kolor nadwozia żółty (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r) |  |  |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |  |
| 8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |  |
| 9. | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego |  |  |  |
| II.SILNIK |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |  |
| 2. | Moc silnika minimum 170 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm |  |  |  |
| 3. | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin, |  |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna o min. 5 biegach do przodu i biegu wstecznym |  |  |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) |  |  |  |
| 3. | Tylne koła pojedyncze |  |  |  |
| IV. UKŁAD HAMULCOWY |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |  |
| V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  |  |
| 2. | Alternator o mocy min. 1200W |  |  |  |
| VI. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70L. |  |  |  |
| 3. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |  |
| 4. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |  |
| 5. | Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 6. | Lusterko wewnętrzne. |  |  |  |
| 7. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi. |  |  |  |
| 8. | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |  |
| 9. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 10. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |  |
| 11. | Osłony przeciwbłotne przednie i tylne |  |  |  |
| 12. | Czujniki cofania przednie i tylne |  |  |  |
| 13. | Pojazd bez systemów utrudniających działania ratownicze tj. bez ogranicznika prędkości, bez tachografu, bez systemu Start-Stop |  |  |  |
| VII. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2023 |  |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy |  |  |  |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |  |
| 4. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - książkę obsługi (przeglądów) pojazdu bazowego - kartę gwarancyjną pojazdu (jeśli występuje) - wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego ( po zabudowie) - schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu – schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu oraz wyposażenia dodatkowego w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 |  |  |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |  |
|  | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka transportowego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową. |  |  |  |
|  | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych. |  |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania przedziału medycznego |  |  |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |  |  |  |
|  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. (Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans). |  |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. - inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  |  |  |
| 2. | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |  |  |  |
| 3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . |  |  |  |
| 4. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED, w postaci lampy zintegrowanej z dachem lub belki świetlnej, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz napis „AMBULANS” |  |  |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |
|  | Na lusterkach zewnętrznych i na przednich błotnikach lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED, w postaci lampy zintegrowanej z dachem lub belki świetlnej wyposażonej w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem. |  |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu |  |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: AMBULANS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P”( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera: „Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” |  |  |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |  |
|  | Anteny do zamontowanego sterownika opisanego poniżej (pkt. 4) -złącze SMA – żeńskie proste GSM -złącze SMA – męskie proste GPS |  |  |  |
|  | Montaż sterownika Teltonika FMC 640 lub równoważny (przewidziany do współpracy z SWD PRM). |  |  |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu |  |  |  |
|  | Anteny na dachu pojazdu winny być zainstalowane we wzajemnej odległości od siebie nie mniejszej niż 40 cm. |  |  |  |
|  | Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej ,podsufitki itp. |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do zasilania i sterowania urządzeniami systemu SWD PRM. Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem: |  |  |  |
| I | Napięcia i sygnały dla modułu GPS: |  |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu, zabezpieczenie 0,5 A |  |  |  |
| b) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej(koguty) – ( poziom 10-14 V) |  |  |  |
| c) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej – ( poziom 10-14 V) |  |  |  |
| d) | sygnał po włączeniu zapłonu –(poziom10-14 V) |  |  |  |
| II | Napięcia i sygnały dla drukarki: |  |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 8 A |  |  |  |
| b) | w/w zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V |  |  |  |
| III | Napięcia i sygnały dla tabletu |  |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A |  |  |  |
| b) | w/w zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V |  |  |  |
| IV | Uchwyty |  |  |  |
| a) | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą (wraz ze stacją dokującą) pod tablet (Zebra RTL10C1) w kabinie kierowcy oraz doprowadzeniem wyżej omówionych przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką (bez tabletu i bez drukarki) |  |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |  |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |  |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Fotel z czujnikiem zapięcia pasów (w kabinie kierowcy sygnalizacja braku zapięcia pasów osoby siedzącej na fotelu) |  |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Fotel z czujnikiem zapięcia pasów (w kabinie kierowcy sygnalizacja braku zapięcia pasów osoby siedzącej na fotelu) |  |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 175 cm, szerokość min. 40 cm .Jeżeli drzwi są zamontowane, nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu .Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem ,powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. |  |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |  |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  |  |  |
|  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach min. 3 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z butli 10l. (wraz z butlami tlenowymi i reduktorami). - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej i min. 1 w suficie) - min. 1 przepływomierz obrotowy z nawilżaczem |  |  |  |
|  | Instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia – zestaw kompletny do użycia wyposażony w słój o pojemności min. 1 l oraz przewód o długości min. 1,5 m zakończony łącznikiem do cewników |  |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. Podać markę i model, załączyć do oferty folder i deklarację zgodności). |  |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |  |
|  | Uchwyt na dwie butle tlenowe o pojemności 2,7l (wraz z butlami 2,7l) |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |  |
| - aca | Przenośny szperacz ręczny z podstawą umożliwiająca prace bez konieczności trzymania w dłoni , z zasilaniem akumulatorowym z zasilaniem sieciowym 230V oraz z zasilaniem 12V z instalacji w ambulansie ( zalecane światła LED) |  |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. |  |  |  |
|  | Kamera cofania |  |  |  |
|  | Lampka co-pilot (na giętkim przewodzie w kabinie kierowcy). |  |  |  |
| VIII. WYMAGANIA OGOLNE |  |  | ------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |  |  |
| 2. | Karty gwarancyjne i paszporty: noszy głównych, transportera noszy i podstawy(lawety), defibrylatora oraz reduktorów |  |  |  |
| 3. | Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 lub równoważną w zakresie ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikowaną |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865 lub normy równoważnej) |  |  |  |  |
| I. ZESTAW TRANSPORTOWY |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | NOSZE GŁÓWNE podać markę , model i rok produkcji (nie starsze niż 2023r.) |  |  |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozję ,lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min.80 stopni; |  |  |  |
|  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenia na wznak; |  |  |  |
|  | z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |  |
|  | Wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |  |
|  | ze składanymi wzdłuż lub na boki poręczami bocznymi |  |  |  |
|  | z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy |  |  |  |
|  | składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi |  |  |  |
|  | waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej |  |  |  |
|  | trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |  |  |
|  | dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach |  |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy minimum 230 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); |  |  |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model i rok produkcji (nie starszy niż 2023r.) |  |  |  |
|  | wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę |  |  |  |
|  | szybki i łatwy system połączenia z noszami |  |  |  |
|  | regulacja wysokości w min sześciu poziomach; |  |  |  |
|  | możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy |  |  |  |
|  | odbojniki na goleniach |  |  |  |
|  | podwozie transportera umożliwiające łatwe składanie i rozkładania podwozia przy załadunku i rozładunku noszy do karetki |  |  |  |
|  | wyposażony w min. 4 kółka obrotowe i skrętne w zakresie 360 stopni, oraz min. 2 kółka wyposażone w hamulce, Podać średnicę kółek w mm |  |  |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera minimum 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |  |
|  | waga zestawu transportowego do max. 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865 lub równoważnej |  |  |  |
|  | mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 lub równoważnej |  |  |  |
|  | Nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficzne elementów związanych z ich obsługą |  |  |  |
|  | Nosze i transporter muszą być wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |  |
|  | deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN EN 1789+A2:2015 oraz PN EN 1865 lub równoważnych na oferowany system transportowy(nosze i transporter),załączyć do oferty folder oraz powyższe deklaracje zgodności; |  |  |  |
| - Defibrylator transportowy |  |  |  |  |
| 1. | Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji min 2023r.,okres gwarancji min.24 miesiące. Podać markę, model, rok produkcji, załączyć folder do oferty |  |  |  |
| 2. | Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym (ściennym), ciężar defibrylatora do 10 kg wraz z łyżkami dla dzieci i dla dorosłych |  |  |  |
| 3. | Zasilanie : akumulator bez efektu pamięci lub zminimalizowanym efektem pamięci. Nie dopuszcza się akumulatora/rów Ni- Cd. Czas pracy z akumulatora/ów zainstalowanych w aparacie minimum 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji energią maksymalną. Zasilanie defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy podłączony do instalacji 12V w ambulansie, możliwość ładowania również akumulatorów w aparacie w trakcie jazdy ambulansem lub postoju. |  |  |  |
| 4. | Czas ładowania do energii maksymalnej max 6 -7 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym. |  |  |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna i pólautomatyczna |  |  |  |
| 6. | Tryb manualny i półautomatyczny |  |  |  |
| 7. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie co najmniej od 2-200 J |  |  |  |
| 8. | Dostępny poziom energii zewnętrznej – min.20 |  |  |  |
| 9. | Automatyczna kompensacja napięciowa lub prądowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy łyżek i elektrod wielofunkcyjnych |  |  |  |
| 10. | Możliwość wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem za pomocą łyżek twardych, jak również za pomocą panelu czołowego |  |  |  |
| 11. | Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce |  |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna |  |  |  |
| 1. | Częstość impulsów/minutę min. ok. 40-180 imp/min |  |  |  |
| 2. | Regulacja prądu stymulacji min. 10-140 mA |  |  |  |
| 3. | Z wbudowanym rejestratorem termicznym EKG |  |  |  |
| 4. | Pamięć wewnętrzna do min. ok. 300-400 zdarzeń i min 30 zrzutów ekranowych( monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne) |  |  |  |
| 5. | Z wbudowanym w aparat modułem pomiaru SPO2 technologii Masimo SET , które są odporne na zakłócenia w komplecie czujnik typu klips na palec |  |  |  |
| 6. | Moduł 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |  |
| 7. | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji poprzez modem GSM, |  |  |  |
| 8. | Transmisja 12 odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem, transmisja GSM 3 G bez karty sim operatora sieci komórkowej poprzez system ZOLL MedGate stanowiący własność Zamawiającego do pracowni hemodynamicznych w obszarze działania zespołów ratownictwa medycznego ŚCRMiTS w Kielcach. |  |  |  |
| 9. | Prezentacja zapisu na ekranie kolorowym LCD |  |  |  |
| 10. | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej |  |  |  |
| 11. | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV |  |  |  |
| 12. | Alarmy częstości akcji serca, zakres pomiaru częstości akcji serca min.30-300/min |  |  |  |
| 13. | Ekran kolorowy o przekątnej min.6 cali |  |  |  |
| 14. | Możliwość wyświetlania min.2 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |  |  |
| 15. | Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego EKG oraz wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych |  |  |  |
| 16. | Pomiar SPO2 w technologii Massimo SET, zakres pomiaru między 1-100%, a pulsu min. 25-240/min. |  |  |  |
| 17. | Z funkcją umożliwiającą pomiar NIBP(nieinwazyjny pomiar ciśnienia) w kpl. min. 4 mankiety: niemowląt, dzieci, dorosłych i otyłych |  |  |  |
| 18. | Aparat z zabezpieczeniem w zakresie min. IP 55 |  |  |  |
| 19. | Wykonawca zapewnia wykonanie odpłatnego (nie wliczonego w cenę oferty) przeglądu przez autoryzowany serwis w czasie trwania gwarancji. |  |  |  |
| - Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | Kabel 12 odprowadzeniowy 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Łyżki dziecięce i dla dorosłych |  |  |  |
| 3. | Akumulator/ory |  |  |  |
| 4. | Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych i dla dzieci |  |  |  |
| 5. | Papier do drukarki 2 szt. |  |  |  |
| 6. | Uchwyt do zawieszania aparatu w karetce posiadający certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 lub róznoważną załączyć do oferty |  |  |  |
| 7. | Torba transportowa z kieszeniami na kable i elektrody |  |  |  |
| 8. | Czujnik SPO2 klips palcowy min. 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Kabel do stymulacji w komplecie |  |  |  |
| 10. | Komunikacja i opisy na panelu sterującym w języku polskim |  |  |  |
| 11. | Certyfikat CE potwierdzający zgodność z Dyrektywą UE nr 93/42/EWG na defibrylator dołączyć do oferty |  |  |  |
| 12. | Folder z opisem parametrów urządzenia dołączyć do oferty |  |  |  |
| 13. | Instrukcję obsługi w języku polskim należy dostarczyć wraz ze sprzętem |  |  |  |
| IV BUTLA TLENOWA –WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  | -------------- | ------------------------------------ |
| 1. | Butla tlenowa stalowa lub aluminiowa o poj. min 10 L ciśnienie robocze 200atm z głowicą typu DIN . Miejsce mocowania butli w pojeździe ma być kompatybilne z oferowanymi butlami. W kpl. 2 szt. butli |  |  |  |
| 2. | Butla tlenowa aluminiowa 2,7l z zaworem DIN ciśnienie robocze 200atm, butla powinna stanowić wyposażenie modułu gazowego inkubatora i być kompatybilna z opisanymi reduktorami, w kpl. 2 szt. butli |  |  |  |
| V REDUKTOR DO BUTLI –WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  | ------------- | ----------------------------------- |
| 1. | Reduktor butlowy typu DIN wyposażony w szybkozłącze AGA , wyposażony w manometr zabezpieczony przed uszkodzeniem , z nakrętka zabezpieczającą przed użyciem klucza tzn. reduktor dokręcany i uszczelniany ręcznie bez użycia klucza – w kpl. 2 szt. |  |  |  |

Pozycje tak/nie i opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca

Formularz cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość/ sztuk | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans sanitarny typu C |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Nosze główne z transporterem |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Defibrylator |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Butla tlenowa 10l |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Butla tlenowa 2,7l |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Reduktory |  | 4 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | ---------- |  |

...........................................................                                                                               ..........................................................

(miejscowość i data)		                                                                                                   podpis