Załącznik  Nr 6 do SWZ

.............................................

miejscowość, data

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 2

TP/240/2023

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego) czyli samochodu bazowego po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Pojazd po wykonanej adaptacji ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej w zakresie ambulansu typu A2,  sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865 (lub norm równoważnych),

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej |  |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w co najmniej dwa miejsca siedzące |  |  |
| 3. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane na boki o min. 180º , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł |  |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. |  |  |
| 5. | Lakier w kolorze białym lub żółtym |  |  |
| 6. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |
| II.SILNIK |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany |  |  |
| 2. | Silnik o pojemności max. 2000cm3 |  |  |
| 3. | Moc silnika minimum 90 kW , moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm |  |  |
| 4. | Silnik spełniający obowiązującą na dzień dostawy normę emisji spalin |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna min. 6 biegowa (tj. min. 6 biegów do przodu + wsteczny) |  |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) |  |  |
| IV. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. |  |  |
| 2. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |
| 3. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |
| 4. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane |  |  |
| 5. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik, klucz do kół, pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 6. | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i/lub 12V) w kabinie kierowcy |  |  |
| 7. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie |  |  |
| 8. | Lampka typu co-pilot zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |  |  |
| V. WYMAGANIA OGÓLNE |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2023 |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy, zabudowę medyczną i sprzęt medyczny |  |  |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |
| 4. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - książkę obsługi (przeglądów) pojazdu bazowego - kartę gwarancyjną pojazdu (jeśli występuje) |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego zgodne z normą PN EN 1789 lub równoważnej (podać wymiary) |  |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną w zakresie ambulansu typu A2, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną . |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik. |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  |  |
|  | Klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 2 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem 2.światło rozproszone realizowane przez lampy( np. typu LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min.100Lx a obszar otaczający min. 30 Lx. |  |  |
|  | Automatyczne włączanie/wyłączanie co najmniej jednej lampy po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w elementy sterujące systemem oświetlania, ogrzewania/klimatyzacji oraz wentylacji |  |  |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |  |  |
|  | Alternator o mocy min. 700W |  |  |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki zasilanej z sieci 230V umożliwiający ładowanie obu akumulatorów w czasie postoju z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - widoczna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230V |  |  |
|  | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości minimum 10m. |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED z podświetlanym napisem AMBULANS |  |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | Lampa niebieska LED pojedyncza typu „ kogut” lub belka świetlna zamontowana w tylnej części dachu. |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |
|  | Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota umieszczonego w kabinie kierowcy lub klaksonu lub przyciskiem |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu - z przodu (lustrzany) i z tyłu pojazdu napis AMBULANS - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” - na każdej stronie pojazdu po jednym symbolu gwiazdy życia (niebieska, sześciopromienna gwiazda, obwiedziona białą obwódką, zawierająca w środku białą laskę Eskulapa, bez okręgu z napisem Państwowe Ratownictwo Medyczne) - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu: „Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” |  |  |
| - WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR) |  |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu w kabinie kierowcy |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, izolowanym termicznie i akustycznie w kolorze białym. |  |  |
|  | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany na ścianie działowej |  |  |
|  | Minimum dwa fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, z możliwością złożenia siedziska do oparcia oraz nosze do przewozu osoby w pozycji leżącej |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym , zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację głosową pomiędzy personelem medycznym a kierowcą (otwierane okno) |  |  |
|  | Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie (lewej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 2 szt. pojemników. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z uchwytem do mocowania min.1 butli tlenowej o poj.10l - minimum 1 gniazdo poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego - wyposażona w 1 butlę tlenową o poj. 10 l, z reduktorem na szybkozłącze typu AGA. - bez sufitowego gniazda tlenowego |  |  |
|  | Podstawa pod nosze główne, ułatwiająca załadunek i unieruchamiająca nosze na czas transportu |  |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865 lub normy równoważnej) |  |  |  |
| I. ZESTAW TRANSPORTOWY |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | NOSZE GŁÓWNE MONOBLOKOWE podać markę i model, załączyć folder |  |  |
|  | z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; |  |  |
|  | wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy min 15 cm z czego min 2 skrętne , min 2 koła wyposażone w hamulce |  |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
|  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model, załączyć folder wraz z opisem zestaw kompatybilny z zaoferowanymi noszami transportowymi; |  |  |
|  | zestaw transportowy posiada trwałe oznakowane graficznie elementów związanych z jego obsługą; |  |  |
|  | ze składanymi poręczami bocznymi, z możliwością montażu składanego wieszaka do kroplówki |  |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | wyposażone w nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); |  |  |
|  | zestaw transportowy ma być zgodny z aktualną normą PN EN 1789 i PN EN 1865 lub normami równoważnymi, deklaracje zgodności załączyć do oferty |  |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę noszy w kg); ma posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – załączyć do oferty |  |  |
|  | Krzesełko transportowe podać markę i model, załączyć folder |  |  |
|  | składane , z blokadą zabezpieczająca przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu |  |  |
|  | zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | wyposażone w 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości umożliwiające szybki montaż i demontaż do mycia i dezynfekcji |  |  |
|  | wyposażone w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne i wyposażone w hamulce |  |  |
|  | wyposażone w teleskopowo wydłużane raczki przednie, z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min 2 poziomach |  |  |
|  | 2 pary składanych raczek tylnych do znoszenia po schodach umieszczone na różnych poziomach wysokości |  |  |
|  | waga krzesła max 10 kg |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |
|  | ma posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz ma posiadać potwierdzenie zgodności z norma PN EN 1865 lub równoważną, deklarację zgodności załączyć do oferty |  |  |

*wypełnia Wykonawca

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Cena jednostkowa netto zł | Vat % | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto (cena jednostkowa netto * vat * ilość sztuk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans sanitarny typu A2 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Nosze główne |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Krzesełko transportowe |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Butla tlenowa 10l. |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Reduktor do butli tlenowej |  |  | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

...........................................................                                                    ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                                    (podpis osoby uprawnionej)